项目编号：GYCCH-XJ-2020-003

广元市中心医院

双人操作生物安全柜紧急采购项目

询

价

采

购

文

件

广元市中心医院印制

2020年12月

## 询价邀请

广元市中心医院因工作需要，拟对双人操作生物安全柜紧急采购项目进行询价采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参与本项目询价。

一、招标项目：双人操作生物安全柜紧急采购项目

二、资金来源：自筹资金（预算控制价：10万元）

三、招标项目简介：（详见招标文件第三章）。

四、供应商参加本次采购活动，须符合以下基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的项目设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供授权代表社保缴纳证明材料）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体投标。

9.根据项目特殊要求设置的特定条件：

9.1 在约定的时间内，完成全部工作，保护采购人的的商业秘密；

9.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，广元市中心医院将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

五、供应商需提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、投标人具有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一的投标人可只提供营业执照）；

2、法定代表人授权书（原件）（委托代理人参加投标活动的必须提供）；

3、法定代表人和授权代表身份证（复印件）（法定代表人参加投标活动的，仅需提供本人身份证复印件）；

4、依法缴纳税收的证明材料(复印件)；

5、参加本次采购活动前3年内，在生产经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺）；

六、响应文件递交截止时间：2020年12月23日15:00（北京时间）。

评审时间：2020年12月23日15:00（北京时间）。

1、响应文件须装订成册（1正2副）并密封完好（响应文件使用拉杆、活页夹等可替换内容装订方式的视为无效响应）。

2、供应商必须在响应文件递交截止前将纸质的响应文件送达或邮寄至询价地点，逾期送达的响应文件依法不予接收。

特别提醒：根据常态化疫情防控要求，在本公告发布日期前14天有中高风险等级地区旅居史的，不得作为响应公司授权代表参与本项目。

七、评审方式：医院评审小组进行现场评审（响应供应商现场讲解产品，本项目进行现场二次谈判报价，最低价中选），响应供应商自行报价且不得超过预算控制价，否则报价无效。

八、评审地点：广元市中心医院物资采供科(行政楼3楼)

九、联系方式：

采 购 人：广元市中心医院

详细地址：广元市利州区蜀门北路一段45号

联 系 人： 李先生

联系电话： 0839-3370591

监督电话： 0839-3231020（院纪委） 0839-3222256（院办）

2020年12月18日

第二章 供应商响应文件相关文书格式

一、资格性响应声明

广元市中心医院：

我方全面研究了 “双人操作生物安全柜紧急采购 ”项目询价采购文件（项目编号GYCCH-XJ-2020-003），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方授权        （姓名、职务）代表我方                        向贵医院提供资格性响应文件正本1份、副本2份，并接受贵方组织的资格审查。

1、营业执照副本复印件；

2、税务登记证（国税或地税）副本复印件；

3、组织机构代码证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

6、供应商符合询价邀请基本要求的承诺函。

以上证明材料附后，并承诺证明材料真实合法，复印件加盖我单位鲜章。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

注：1.已办理“多证合一”登记的可不提供组织机构代码证及国/地税税务登记证复印

2.承诺函供应商自行拟定格式（须具备有效签字或盖章）。

## 二、报 价 函

广元市中心医院：

我方全面研究了 “双人操作生物安全柜紧急采购 ”项目询价采购文件（项目编号GYCCH-XJ-2020-003），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方授权     （姓名、职务）代表我方                        （参加询价单位的名称）全权处理本项目询价采购的有关事宜。1、我方自愿按照招询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目。

3、我方同意按照询价采购文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还保证金：

（1）如果我方在询价有效期内撤回响应文件；

（2）我方提供了虚假响应询价采购文件的响应文件；

（3）在询价采购过程中有违规违纪行为；

（4）我方在询价有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照询价采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件正本1份、副本2份。

5、我方愿意提供贵医院可能另外要求的，与本次询价采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

注：如招标文件不要求缴纳保证金，则填写“无”

## 三、法定代表人授权书

广元市中心医院：

本授权声明：                     （响应供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “  双人操作生物安全柜紧急采购  ” 项目（项目编号：GYCCH-XJ-2020-003）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

我公司特此承诺：本次所委派授权代表为我方合法、在职员工，且我方已依法缴纳了社会保险。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

## 四、 制造商家授权书（若适用）

广元市中心医院：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYCCH-XJ-2020-003号“  双人操作生物安全柜紧急采购 ” 项目的询价采购活动，全权处理与该产品询价采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价采购合作者来约束自己，并对该询价采购共同承担和分别承担询价采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：授权销售产品清单

注：1、响应供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加询价采购的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。询价采购文件中未要求的可不提供。

2、国产产品不需提供授权。

## 分项报价明细表

编号：                                           第XX包 （如有）

| 序号 | 服务内容 | 明细 | 价格（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 分项报价合计（万元）： 人民币大写： |

## 注：1供应商必须按“分项报价明细表（服务类）”的格式详细报出服务类投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“分项报价明细表（服务类）”各分项报价的合计之和应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期:XXXX。

## 六、技术参数应答表

## 编号：                                   第XX包

| 序号 | 服务项目名称 | 招标文件要求 | 投标项目服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标项目的全部服务列入此表。

## 2．按照招标项目要求的顺序对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 开标日期: XXXX。

## 七、商务应答表

## 招标编号：                                    第XX包 （如有）

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日期: XXXX。

## 八、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

第三章 采购项目技术、服务和其他要求

一、.项目概述：

因我院检验科疫情防控工作需要，拟紧急采购双人操作生物安全柜2台,预算控制价10万元。

二、项目技术参数要求：

1.气流模式：30%外排，70%循环。

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s。

3.主副过滤器都采用进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≤0.12um，过滤效率≥99.9995%，空气洁净度达10级。（提供证明文件）

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。

5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性。（提供证明文件）

6.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数。

7.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。

8.进口单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动。

9.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速。（提供证明文件）

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警。

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性。

14.具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。

15.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

17.通过KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等自动控制。

20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能。

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。

23.噪音≤63分贝，工作区间照明度： >1000 lux。

24.外形尺寸:1350mm*790mm*2130mm±10mm，工作区长尺寸：1250mm*575mm*625mm±10mm 。

注：因各生产厂家产品注册名称等信息的差异，所以产品名称可以不限于清单中的名称，但产品功能必须满足临床技术或项目开展要求，并提供相应佐证资料。

三.商务及其他要求：

（1）合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收、检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

（2）供应商保证所提供产品、安装辅材必须为全新、未使用、符合国家相关质量标准，凡属质量导致问题由服务商负责。

（3）供方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供方应对需方操作人员进行操作和维护人员培训，直至需方的技术人员能独立操作，同时维护人员能完成一般常见故障的维修工作。

（4）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（5）质保期：≥24个月；质保期内发生故障成交供应商应免费负责设备维修及抢修，并在采购合同内进行约定。2小时内作出维修方案，如电话跟采购人之间无法解决，成交供应商维修工程师在接到故障报告后8小时内达到采购人处进行现场修理和换件，24小时不能处理故障则提供备用设备，相关费用由成交供应商承担。

（6）成交供应商保证全年正常使用率≥95%（按全年365天计算），若≤95%则相应延长保修期。

（7）终身零配件供应，成交供应商应保证设备及相关零部件停产后备件至少供应10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件及相关维修服务。

（8）成交供应商在四川设立办事处不少于4个专业售后服务工程师保证售后服务质量。

（9）付款方式：设备安装调试完成并验收合格后付95%，设备运行满一年后且无质量问题付清5%余款。

（10）交货日期：双方合同签订之日起5日内。

（11）交货地点：广元市中心医院指定地点。

特别提醒：以上证明材料要求提供复印件的必须加盖响应供应商(法定名称)鲜章,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。同时，以上材料应逐一审查通过。